# 사용 설명서(WIRT-BA00 )

- 1. 개요

- 본 Series는 고성능 A/D Converter와 Micro-Processor를 채택하여 IR Temperature Sensor

- (모델 : WIRT-KC)의 출력Thermocouple K-Type을 받아 온도를 표시하며 접점 릴레이 2개 및 4-20 mA 를 활용하여  경보기능 등을 내장한 정밀 계측기이므로 주요기능을 사용하시기 전에 반드시 설명서를 숙지하여 주십시오

- 2. 표준사양

- 2.1. 입력:  Thermocouple K-Type입력시 파라미터

| - 그룹 | - 종류 | - 입력범위 | - 표시범위 | - 기호 | - 파라미터 설정(초기화면후) - →PM2→→InsL→→ Tc-k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - T/C | - K-Type | - -200~1350℃ | - -200 ~ 1350 | - ℃ | - Tc-k : 제품 출하시 기본 세팅 |

- 2.2 정도: 제어±0.2% 전송출력±0.25% (Full Scale)

- 2.3 측정 및 표시 주기: 200ms(TC)

- 2.4 입력저항: Volt - 400KΩ mA - 250Ω, 그 외 1MΩ

- 2.5 신호원 저항: 300Ω 이하

- 2.6 C.M.R.R: 140dB 이상, N.M.R.R: 50dB 이상

- 2.7 경보: 2  (선택사양)

- 접점용량: AC 250V/5A, DC30V/5A

- 접점 : 1b(N.O)

- 2.8 전송출력: DC4-20mA / 600Ω (MAX) (선택사양) 입, 출력이 절연되어 있습니다.

- 2.9 사용환경: 동작환경: -5C ~ 60C / 10% ~ 90% 보존환경: -20C ~ 70C / 5% ~ 95%

- 2.10 소비전력: 3.5W

- 2.11 구동전압: DC 24V

- 2.12 절연저항:FG/INPUT,FG/PW,PW/IN(100MΩ이상/500VDC)

- 2.13 무게: 약 350g

- 2.14 크기(mm): 96(W)×48(H)×100(D)

- 2.15 취부 방법: Panel 취부

- 3. 제품의 설정

- 3.1 전면 부 상태

- Key :

- 모든 설정요소, 메뉴 조작의 시작용 버튼입니다.

Key :

WDT-032-R1

- 선택 메뉴를 검색, 데이터의 값을 설정하는 버튼입니다.

- Key :

- 설정 데이터의 저장, 상위 메뉴로 이동하는 버튼입니다.

- 1) AL1 AL2 AL3 AL4 : 경보 발생 시 LED 점멸, 또는 소등합니다.

- 2) COM : 통신 송신동작 중 점멸합니다.

- 3) A0 : 전송출력 시 점멸합니다.

- 4) ℃ : 단위가 온도일 때 점등합니다.

- 5) ｏ: 기타 단위인 경우 점등합니다.

- 3.2 메뉴의 종류 및 개요

- 3.2.1 기본적인 설정 요소

| - 요소 | - 내용 |
| --- | --- |
| - PM-2 | - 설정 요소 2 – 시스템 주요 기능 설정 |
| - PM-5 | - 설정 요소 5 – 경보 기능 설정 (선택사양) |
| - PM-8 | - 설정 요소 8 – 전송출력 기능 설정 (선택사양) |

- 3.2.2 기본적인 설정 요소의 설명

| - 요소 | - 설정 메뉴 | - 내용 | - 비고 | - 파라미터 설정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PM-2 - ↓ - ↓ - PM5 | - inSL - ↓ - ↓ | - 입력 종류 설정 | - 표2.1참조 | - →PM2→→InsL→→ Tc-k |
|  | - UNIT - ↓ - ↓ | - 표시 단위 설정 | - - | - InsL→→UNIT→→ ℃→→℉ |
|  | - Sc-H - ↓ - ↓ | - 표시 상한 설정 | - T/C(K-Type)을 입력신호로 사용시 350℃일 때 표시하고자 하는 값 설정 | - Sc-H →→설정 →: 좌우이동 - : 숫자이동 - 설정완료→→ Sc-H →→ |
|  | - Sc-L - ↓ - ↓ | - 표시 하한 설정 | - T/C(K-Type)을 입력신호로 사용시 0℃일 때 표시하고자 - 하는 값 설정 | - Sc-L →→설정 →: 좌우이동 - : 숫자이동 - 설정완료→→ Sc-L →→ |
|  | - SADj - ↓ - ↓ | - 센서보정값 설정 | - Off set값의 보정등에 사용한다 - ±DDDD | - SADj→→설정 →: 좌우이동 - : 숫자이동 - 설정완료→→ SADj |
|  | - HOLD - ↓ - ↓ | - 입력Hold기능설정 | - 3가지 모드가 있다 - 1) NOP : Hold off - 2) LO-H :Low hold - 3) HI-H : High hold | - HOLD→→noP →→LO-Hd→→ - HI-Hd→설정완료→→ HOLD →→ HD-r |
|  | - HD-R - ↓ - ↓ | - Hold 값 소거 기능 | - 2가지 모드가 있다 - 1) NOP : off - 2) RST : Hold reset | - HD-r→→noP →→RST→→ - HD-r →→ FILT |
|  | - FILT - ↓ - ↓ | - 디지털 필터를설정 | - 4가지 모드가 있다 - 1) NOP : off - 2) FR-1:디지털필터1 - 3) FR-2:디지털필터2 - 4) MEAN : 평균필터 | - FILT→→FR-1→→ - FR-2→→noP→→MEAN→→ FILT →→ ALF1 |
| - PM-5 - ↓ - ↓ - PM-8 | - ALF1 - ↓ - ↓ | - 경보 기능 설정 | - 선택한 채널을LOW경보로(Pu-L)사용할것인지 HIGH(Pu-H)경보로 사용할것인지를 설정 | - ALF1→→Pu-H→→Pu-L 선택후→ALF1→→ db-1 |
|  | - db-1 - ↓ - ↓ | - 경보 히스테리시스 | - 히스테리시스값 설정 | - db-1→→설정→→ db-1 →→ AL-1 |
|  | - AL-1 - ↓ - ↓ | - 경보 설정 값 | - 경보 값을 설정 | - AL-1→→설정→→ AL-1 →→ ALF2 |
|  | - ALF2 - ↓ - ↓ | - 경보 기능 설정 | - 선택한 채널을 LOW경보로(Pu-L)사용할것인지 HIGH(Pu-H)경보로 사용할것인지를 설정 | - ALF2→→Pu-L→→Pu-h 선택후→ALF1→→ db-2 |
|  | - db-2 - ↓ - ↓ | - 경보 히스테리시스 | - 히스테리시스값 설정 | - db-2→→설정→→ db-1 →→ AL-2 |
|  | - AL-2 - ↓ - ↓ | - 경보 설정 값 | - 경보 값을 설정 | - AL-2→→설정→→ AL-2 |
| - PM-8 | - AO-H - ↓ - ↓ | - 아나로그출력 - 상한 설정 값 | - 4-20mA를 출력신호로사용시20mA일때 출력하고자하는값 설정 | - PM8→→A0-H→→설정→→ A0-H |
|  | - AO-L | - 아나로그출력 - 하한 설정 값 | - 4-20mA를 출력신호로 사용시4mA일때 출력하고자 하는 값 설정 | - PM8→→AO-H→→AO-L→→설정→→ AO-L |

- *D는 정수, – 는 검색 설정을 의미합니다.

- 3.2.3 공장 출하 시 각 요소의 설정 값

| - 요소 | - 설정 메뉴 | - 내용 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PM-2 | - INSL | - Tc-k | - 입력 Signal |
|  | - Sc-H | - 1350 | - 표시 최대값 |
|  | - Sc-L | - -200 | - 표시 최소값 |
|  | - SADJ | - 0 | - Off set 조정 |
|  | - HOLD | - NOP | - HOLD 기능 사용 하지 않음 |
|  | - HD-R | - NOP | - Hold 값 소거 기능 |
|  | - FILT | - FR-2 |  |
| - PM-5 | - ALF1 | - PV-L | - 1번 채널을 하한으로 설정 |
|  | - DB-1 | - 0.000 | - 히스테리값을 0.000로 설정 |
|  | - AL-1 | - 자유설정 | - 하한 경보값을 설정 |
|  | - ALF2 | - PV-H | - 2번 채널을 상한으로 설정 |
|  | - DB-2 | - 0.000 | - 히스테리값을 0.000로 설정 |
|  | - AL-2 | - 자유설정 | - 상한 경보값을 설정 |
| - PM-8 | - AO-H | - 표시값내에서 설정 | - 4-20mA출력시20mA의 값 |
|  | - AO-L | - 표시값내에서 설정 | - 4-20mA출력시 4mA의 값 |

- 3.3 메뉴의 설정

- 각 설정요소는 독립적으로 구성되어 있습니다.

- 사용하려는 기능이 어느 요소에 포함되어 있는지 확인 후 설정하여 주십시오.

- 3.3.1 각 요소 및 메뉴의 설정 방법

- 3.3.1.1 모든 요소의 시작은 Key로 시작합니다.

- 3.3.1.2 각 요소 및 메뉴는 선택 내용에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

- 3.3.1.3 각 요소는 Key를 이용하여 선택합니다.

- 3.3.1.4 선택된 요소에서 각 메뉴는 Key를 이용하여 설정 메뉴를 선택합니다.

- 3.3.1.5 설정 값을 선택 후 Key를 누르면 데이터는 저장되며 화면은 이전 상태로

- 돌아가며 동시에 새로운설정 값에 따라 동작을 시작합니다.

- 3.3.1.6 각 요소 및 메뉴 설정 중 10초 이상 Key조작이 없는 경우에는 자동으로

- 통상 동작모드로 전환됩니다.

- 3.3.2 설정요소2 ( PM-2 )

- 제품의 기능 중 Range, Scale, Sensor Adjust등 핵심기능을 조작하는 주요 설정

- 메뉴로 구성되어 있습니다.입력 종류에 따라 특정 메뉴는 표시되지 않습니다.

- 설정 시 각 기능에 대하여 숙지하여 주십시오.

- 3.3.3 설정 요소5 ( PM-5 )

- 경보기능과 관련된 메뉴로 구성되어 있으며 이 요소는 선택사양 이므로 2채널/4

- 채널 단위로 구성됩니다..또한 각 채널은 2개의 동작 모드를 개별적으로 설정 할 수 있습니다.

- 3.3.4설정 요소8 ( PM-8 )

- 전송 출력기능 설정 시 사용하는 메뉴이며 선택사양 입니다.

- 3.3.4.1 설정요소 2의 표시상,하한 값 변경 시 자동으로 전송 표시 상,하한 값이 재 설정 됩니다(Scale High/Low -> AO Scale High/Low)

- 4. 제품의 주요 기능

- 4.1 입력 기능(PM-2 -> INSL)

- 이 제품은 출하시의 입력이 선택사양에 따라 입력이 그룹 범위 내에서 고정됩니다

- (설정불가)

- 4.2 센서 보정: (PM-2 -> SADJ)

- 장시간 Sensor를 사용 시 여러 문제로 인하여 오차가 발생하는 경우 측정 값에 대한 보정 값을 가감산 하여

- 측정값을 산출합니다.

측정 값 : 250C

결과 값 : 245C

보정 값 : -5C

- 4.3경보 기능: (PM-5)

- 4.3.1 경보 작동 시 해당 채널의 LED가 일정주기로점멸합니다.

- 4.3.2 경보채널: 선택에 따라 2/4채널로 구분됩니다.

- 2채널(AL-1, AL-2)

- 4채널(AL-1, AL-2, AL-3, AL-4)

- 4.3.3 경보의 종류: PV-H PV-L

- 4.3.3.1측정 값 상한 경보: (PM-5 -> ALF1 -> PV-H)

- 측정 값이 경보 값보다 큰 경우 경보 발생

- (AL-1 = 800, DB-1 = 2)

- 4.3.3.2측정 값 하한 경보: (PM-5 -> ALF2 -> PV-L)

- 측정 값이 경보 값보다 작은 경우 경보 발생

- (AL-2 = 800, DB-2 = 2)

- 4.4 측정값 홀드: (PM-2 -> HOLD)

- 이 기능이 동작 중 전원이 Off되어도 저장된 값은 보존 되며 전원 On시 자동으로 홀드 값이 표시됩니다.

- 4.4.1 최고 값 홀드: (PM-2 -> HOLD -> HI-H)

- 현재의 측정 값이 이전 측정 값보다 큰 경우 항상 최고값을 저장합니다.

- (저장 = 이전 값 < 새로운 값)

- 4.4.2 최저 값 홀드: (PM-2 -> HOLD -> LO-H)

- 현재의 측정 값이 이전 측정 값보다 작은 경우 항상 최저 값을 저장합니다

- .(저장 = 이전 값 > 새로운 값)

- 4.4.3 홀드 값 소거: (PM-2 -> HOLD -> HD-R)

- 최고,최저 값 홀드기능을 사용 중 홀드 값을 소거 하기위한 기능 작동 시 저장된

- Hold값은 소거되며 현재의측정값을 기준으로 홀드 동작을 시작합니다.

- 저장된 값을 소거 할 때 해당 메뉴의(PM-2 -> HOLD -> HD-R -> RST) 설정하면 소거

- 기능 동작 후 NOP으로 자동 전환됩니다.

- 4.4.4 홀드 값을 표시하려면(PM-2 -> VIEW -> HOLD)로 설정하여 주십시오.

- 4.5 경보 히스테리시스: (PM-5 -> DB-1)

- 경보 설정 값이 측정 값에 근사한 경우 경보 동작에 의한 불안정한 On/Off동작을

- 방지 하기 위한 시스템의 보호 기능입니다.

- 4.6 자기 진단:

- 본 제품은 정밀 계기로써 자기진단 기능을 내장하고

- 있습니다. 따라서 사용 중 발생할 수 있는 진단 표시

- 형태에 따라 아래와 같이 조치하십시오.

- 4.6.1 자기진단 표시

| - 표시 | - 내용 | - 조치 |
| --- | --- | --- |
| - OP-E | - 각 메뉴의 설정 시 설정 범위를 초과한 경우 발생 | - 재 설정 |
| - H | - *측정 값이 표시상한 값을 초과하는 경우 발생 - *입력 센서가 단선된 경우 - (TC, RTD, mV에 한함) | - 점검 |
| - L | - *측정 값이 표시하한 값을 초과하는 경우 발생 - *입력 센서가 단선된 경우 - (V, mA입력 중 입력범위에 따라 발생함) | - 점검 |
| - EM-E | - 내부 회로 불량 | - A/S 요청 |
| - AT-E | - 자동 튜닝 시간 초과 | - 재 설정 |

- 4.7데이터의 초기화

- 사용 중 각 설정요소의 모든 메뉴 값을 특정한 경우에 공장 출하시의 상태로 초기화

- 할 수 있습니다.

- 4.7.1 전원을 꺼주십시오.

- 4.7.2 Key를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜고 정상 동작 시까지 이 상태를

- 5초 이상 유지합니다.

- 4.7.3 시스템의 정상 동작에 필요한 메뉴의 값을 재설정 하여 주십시오

- 5. 단자 결선도

- 6. 외형 및 취부 방법

- 6.1 외형치수

- 6.2 패널 가공 치수

ULFA제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용중 문의 사항이 있으시면 아래로 연락 부탁 드리겠습니다.

전화 : 02-806-4401

팩스 : 02-806-4414

홈페이지 : http://www.ulfatech.co.kr